## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017 - 2020 – 1 szt.

| Lp. | Wymagane funkcje/parametry | Wymogi | Punktacja | Odpowiedź TAK lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I | INFORMACJE I WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |  |  |
|  | Mobilny aparat RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych fabrycznie nowy (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany, wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Konstrukcja przewoźna, umożliwiająca łatwe manewrowanie aparatem. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu – 2017. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Producent. | Podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Oferowany aparat posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679, ze zm.). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Aparat zgodny z Rozporządzeniem Ministra zdrowia dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, z wszystkimi następnymi zmianami. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Szerokość transportowa aparatu ≤ 90 cm. | Podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Waga ramienia C. | Podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Komunikacja użytkownika z poszczególnymi podzespołami urządzenia w języku polskim lub języku angielskim. | Podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
| II | WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: |  |  |  |  |
| A | RAMIĘ C: |  |  |  |  |
|  | # Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C): ≥ 68 cm. | Tak, podać parametr punktowany | 5 pkt - wartość największa, 0 pkt – wartość graniczna, pozostałe proporcjonalnie. | Podać…………………………….. |  |
|  | Odległość SID: ≥ 107 cm. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | # Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG): ≥ 80 cm. | Tak, podać parametr punktowany | 5 pkt - wartość największa, 0 pkt – wartość graniczna, pozostałe proporcjonalnie. | Podać…………………………….. |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż (przesuw poziomy): ≥ 20 cm. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | # Zakres ruchu pionowego ramienia C (przesuw pionowy): ≥ 41 cm. | Tak, podać parametr punktowany | 5 pkt - wartość największa, 0 pkt – wartość graniczna, pozostałe proporcjonalnie. | Podać…………………………….. |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (obrót wokół osi poprzecznej): ≥ 140°. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (obrót wokół osi poziomej): ≥ ±220°. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | # Obrót ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) w zakresie ≥ ±10°. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | 5 pkt - Tak 0 pkt - Nie | Podać…………………………….. |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Prędkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C ≥ 9°/s. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | # Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawiania się ramienia C w tych pozycjach. | Tak/Nie, podać i opisać, parametr punktowany | 5 pkt - Tak 0 pkt - Nie | Podać, opisać …………………………….. |  |
|  | Blokada kół. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | # Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego bezpośrednio przy detektorze. | Tak/Nie, podać, parametr punktowany | 10 pkt - Tak 0 pkt - Nie | Podać…………………………….. |  |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Mocowany do stołu na standardową szynę dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwością sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Wyświetlanie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole, aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
| B | GENERATOR: |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 40 kHz. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Moc generatora RTG ≥ 25 kW. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości, co najmniej w zakresie 4 p/s - 25 p/s. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt – maksymalna górna częstotliwość, 0 pkt - 25 p/s, pozostałe proporcjonalnie | Podać…………………………….. |  |
|  | Radiografia cyfrowa. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 120 kV/120 kV. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 210 mA. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej ≤ 5 mA. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 250 mA. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Pakiet programów naczyniowych zawierający przynajmniej: - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA, - Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem (tzw. MSA lub MaxOp), - Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap), - Pixelshift, - Landmarking. | Tak, podać | bez punktów | Podać…………………………….. |  |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia tętnic na postawie obrazów np. subtrakcyjnych), które są następnie wyświetlane na obrazie „live” w celu lepszej orientacji. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Funkcjonalność wyznaczenia stopnia stenozy min. w procentach. | Tak/Nie, podać, parametr punktowany | 10 pkt - Tak 0 pkt - Nie | Podać…………………………….. |  |
| C | LAMPA RTG: |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,3 mm. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - wartość najmniejsza, 0 pkt - wartość graniczna, pozostałe proporcjonalnie |  | Podać…………………………….. |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 0,6 mm. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - wartość najmniejsza, 0 pkt - wartość graniczna, pozostałe proporcjonalnie |  | Podać…………………………….. |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 350 kHU. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU/min. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - wartość największa, 0 pkt - wartość graniczna pozostałe proporcjonalnie |  | Podać…………………………….. |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy /kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) ≥ 5300 kHU. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Kolimator prostokątny. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon). | Tak | bez punktów |  |  |
| D | DETEKTOR I TOR OBRAZOWANIA: |  |  |  |  |
|  | Wielkość detektora ≥ 30 cm x 30 cm. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - > 30 cm x 30 cm, 0 pkt - = 30 cm x 30 cm. |  | Podać…………………………….. |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Aktywne pole detektora min. 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - > 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm, 0 pkt - = 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm |  | Podać…………………………….. |
|  | Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) ≥ 2. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) ≥ 1024 x1024 piksele. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - ≥ 1500 x1500 pikseli 0 pkt - < 1500x1500 pikseli |  | Podać…………………………….. |
|  | Dynamika obrazu z detektora ≥ 14 bitów. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem CsI. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | DQE ≥ 75%. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Kratka wyciągana bez użycia narzędzi. | Tak | bez punktów |  |  |
| E | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU: |  |  |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1024 x 1024. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - ≥ 1500 x1500, 0 pkt - < 1500x1500 |  | Podać…………………………….. |
|  | Liczba pamiętanych obrazów ≥ 100 000. | Tak, podać, parametr punktowany | 10 pkt - ≥ 150 000, 0 pkt - < 150 000 |  | Podać…………………………….. |
|  | Funkcja „Last Image Hold”. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Obraz lustrzany. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Obrót obrazu. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu. | Tak/Nie, podać, opisać, parametr punktowany | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) |  | Podać, opisać …………………………….. |
|  | System wpisywania danych pacjenta. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych. | Tak | bez punktów |  |  |
| F | STACJA MONITOROWA: |  |  |  |  |
|  | Liczba monitorów ≥2. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Przekątna ekranu min. 19". | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Maksymalna luminacja monitorów ≥ 600 cd/m2. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180°±2º. | Tak/Nie, podać, parametr punktowany | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie |  | Podać…………………………….. |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta poprzez panel dotykowy na stacji z monitorami. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Blokada kół. | Tak | bez punktów |  |  |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Print, - DICOM Worklist. | Tak, podać | bez punktów |  | Podać…………………………….. |
|  | Port USB. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD/DVD. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez np. port USB na pamięci typu „pen-drive” lub nagrywarkę CD/DVD. Przeglądarka obrazów dogrywana automatycznie na dany nośnik. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Przycisk nożny odporny na zachlapanie i środki dezynfekcyjne do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG – rejestrator dawki czasu i ekspozycji zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Interfejs do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu zintegrowany wewnątrz aparatu. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zastosowanie w zabiegach między innymi chirurgii ortopedycznej, chirurgii dzieci i urologii. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS (Optimed firmy Comarch S.A.) oraz PACS (VUE PACS firmy Carestream). Archiwizacja obrazów w systemie PACS Zamawiającego. Rekonfiguracja podłączenia zaoferowanego aparatu do systemów HIS/RIS i PACS w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji i przeglądów na zaoferowanym aparacie. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Videoprinter. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące na podłodze przewody. | Tak | bez punktów |  |  |
| IV | DOKUMENTACJA: |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Szczegółowy wykaz prac i szczegółowy wykaz części zamiennych, jakich producent wymaga podczas wykonania przez serwis okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zamówienia (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Wykaz danych teleadresowych autoryzowanych lub certyfikowanych przedstawicieli serwisowych (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Stanowiskowa instrukcja BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się nie później niż do 3 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego lub w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego. | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie | bez punktów |  | Podać rozwiązanie …………………………….. |
|  | Wszelka dokumentacja (instrukcja) serwisowa dostarczana w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak | bez punktów |  |  |
|  | Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym: 1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia, 3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia, 4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia, 5) jeżeli, do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę nie później niż do 3 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego lub w ostatnim dniu trwania gwarancji. | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie | bez punktów |  | Podać rozwiązanie …………………………….. |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)