Załącznik nr  1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANYCH URZĄDZEŃ Z WYPOSAŻENIEM

| L.P |  | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi |  | Odpowiedź „Tak” lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| I. | STACJE PRZEGLĄDOWE (11 SZT.) Z MONITORAMI PRZEGLĄDOWYMI |  |  |  |  |  |
|  | Producent |  | Podać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać (o ile dotyczy) |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w latach. |  | podać |  |  |  |
|  | System operacyjny z polskim interfejsem użytkownika umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Comarch oraz pracę z MS ActiveDirectory u Zamawiającego (np. MS Windows 10 PL Pro), Pamięć RAM min 4GB, wsparcie dla funkcji Dual channel; Grafika HD wbudowana na płycie głównej; Karta dźwiękowa; Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s; Zasilacz 400 W Max.; Myszka optyczna USB; Interfejsy: Audio: wejście / Mikrofon, 1 x Audio: wyjście, 1 x złącze słuchawkowe; 1 x DVI-D lub DisplayPort z adapterem do złącza DVI-D 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 2 x USB 2.0 1 x RJ-45, 2x PS/2 Procesor min. 2 rdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 2,5GHz,, Napęd Optyczny DVD SATA, Dysk Twardy HDD SATA III 500GB 7.2k, Klawiatura Licencja na system operacyjny (nośnik DVD z systemem operacyjnym i sterownikami) |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitor stacji przeglądowej: Technologia wyświetlacza: TFT Color LCD Rozmiar wyświetlacza: min. 509 mm (min. 21.3") Rozdzielczość: 2MP (1600 x 1200) Pixel: 0.270 Wyświetlana skala kolorów 10 bit Kąty widzenia (H, V): 176° Skalibrowana luminancja dla DICOM min :170 cd/m² Monitor potrafi wyświetlać obrazy zgodnie z krzywą DICOM Kontrast ratio1000:1 Czas reakcji max. 20 ms 1 x DVI-D lub DisplayPort z adapterem do złącza DVI-D Porty USB 1 upstream, 2 downstream Funkcja oszczędności energii Funkcja Pivot Wsparcie dla montażu VESA (100 mm) |  | Tak |  |  |  |
| I.I. | OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWYCH. |  |  |  |  |  |
|  | Pracuje z MS ActiveDirectory u Zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
|  | - Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca). |  | Tak |  |  |  |
|  | - System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer). |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie przechowujące na serwerze PACS uprawnienia użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta, - rodzaj badania, - opis badania. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | - Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy |  | Tak |  |  |  |
|  | - Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania, - powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów |  | Tak |  |  |  |
|  | - Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Resetowanie – funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Zmiana okna – ręczna zmiana jasności/kontrastu; możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych dla każdej modalności, resetowanie ustawień okna. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie całego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI). |  | Tak |  |  |  |
|  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność załadowania tylko istotnych serii badania. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność załadowania tylko kluczowych obrazów badania. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu klawiaturowego do wybranego przycisku. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność spersonalizowania paska narzędzi dostępnego w menu podręcznym. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność wprowadzenia predefiniowanych ustawień okna dla różnego typu badań osobno dla każdej modalności. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja wyświetlania opisu badania jeśli był przesłany do PACS. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich). |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Pomiar kątów i pomiar kątów metodą Cobba, wraz z funkcją synchronicznego lub indywidualnego użycia wielu kątów Cobba. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja obrotu obrazu o 90˚ stopni w lewo/w prawo. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność zmapowania odpowiednich pikseli w celu wyświetlenia tego samego obszaru dla różnych serii. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność dopasowania grup na podstawie podobieństw lokalnych. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
| I.II. | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
|  | - Instrukcje obsługi do wszystkich zaoferowanych urządzeń i oprogramowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – wymagane przy dostawie. |  | Tak |  |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Wykonawca uzupełni dostarczany sprzęt i oprogramowanie o elementy niezbędne, w jego rozwiązaniu, do prawidłowej i w pełni funkcjonalnej całości. Dotyczy to między innymi elementów pasywnych jak i aktywnych, odpowiednich sterowników czy też programów komunikujących się z elementami systemu.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)