## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Aparat EKG z wyposażeniem – 4 sztuki.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z wyświetlaczem. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. |  | podać |  |
|  | Rok produkcji 2018/2019. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. |  | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego |  | podać |  |
| II. | Parametry: |  |  |  |
|  | Liczba kanałów: 3, 6, 12. |  | TAK |  |
|  | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy o przekątnej min.: 5,7’’. Ekran nie dotykowy. |  | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w czasie rzeczywistym, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. |  | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wydruk na drukarce aparatu. Wydruk z bazy pacjentów. |  | TAK |  |
|  | Baza pacjentów – pamięć do 1000 pacjentów lub baza badań – pamięć do 1000 badań. |  | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu w zakresie min.: 5; 10 lub 12,5; 25; 50 mm/s. |  | TAK |  |
|  | Rodzaje badań, min.: zapis ręczny, automatyczny. |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. |  | TAK |  |
|  | Czułość w zakresie min.: 2,5; 5; 10; 20 mm/Mv oraz AUTO. |  | TAK |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych, - filtr zakłóceń mięśniowych - filtr izolinii |  | TAK |  |
|  | Funkcja analizy i interpretacji. |  | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w aparat. Czas pracy aparatu na w pełni naładowanym akumulatorze min.: 90 min. |  | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna oraz z przyciskami funkcyjnymi, możliwość wprowadzania danych pacjenta, zabezpieczona przed zalaniem. |  | TAK |  |
|  | Szerokość papieru: 112 mm. |  | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. |  | TAK |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. |  | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. |  | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy wykrytych pobudzeń stymulatora serca. |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. |  | TAK |  |
| III. | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Kabel EKG 12-odprowadzeniowy. |  | TAK |  |
|  | Komplet elektrod przedsercowych podciśnieniowych. |  | TAK |  |
|  | Komplet elektrod kończynowych – klipsowe. |  | TAK |  |
|  | Pas piersiowy duży wraz z kompletem elektrod blaszkowych. |  | TAK |  |
|  | Papier EKG. |  | TAK |  |
|  | Stabilny wózek pod aparat z wysięgnikiem na kable pacjenta i półką/koszykiem na żel i elektrody. |  | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)