Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 4

## Ssak elektryczny z podstawa jezdną  – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Ssak medyczny, elektryczny, jezdny. |  | TAK |  |
|  | Ssak fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50 Hz. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY: |  |  |  |
|  | Maksymalna wydajność: 60 l/min. |  | TAK podać |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: minimum 90 kPa. |  | TAK Podać |  |
|  | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obrotów / min. przy maksymalnej wydajności). Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności |  | TAK Podać |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. |  | TAK |  |
|  | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. Cztery kółka jezdne – min. 2 kółka z blokadą. Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. |  | TAK |  |
|  | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na środki dezynfekcyjne. |  | TAK |  |
|  | Włącznik / wyłącznik nożny, zintegrowany z wózkiem – wbudowany w konstrukcję wózka. |  | TAK |  |
|  | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |  | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. |  | TAK |  |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 39 dB przy maksymalnej wydajności. |  | TAK Podać |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. |  | TAK |  |
| III | POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l każdy, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. Zbiornik wyposażony w uchwyt do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. Zbiornik wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu. |  | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m. |  | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. |  | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne - 5 szt. |  | TAK |  |
|  | Wkłady jednorazowe 2,5 L - 10 szt. |  | TAK |  |
| IV | DOKUMENTACJA: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)