Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Łóżko intensywnego nadzoru z wyposażeniem – 8 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Łóżko intensywnego nadzoru z wyposażeniem. |  | TAK |  |
|  | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent łóżka. |  | podać |  |
|  | Typ/model łóżka. |  | podać |  |
|  | Producent materaca przeciwodleżynowego. |  | podać |  |
|  | Typ/model materaca przeciwodleżynowego. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego – dla łóżka. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego – dla materaca przeciwodleżynowego. |  | podać |  |
| II. | ŁÓŻKO INTENSYWNEGO NADZORU - PARAMETRY: |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem łatwa w utrzymaniu czystości (pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka). |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. |  | TAK, podać |  |
|  | Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. |  | TAK |  |
|  | Długość całkowita około: 2200 cm +/- 10 mm Szerokość całkowita około: 990 mm, +/- 10 mm |  | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta minimum 220 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka min. czterosegmentowe, z czego min. trzy segmenty ruchome. |  | TAK |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. |  | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. |  | TAK |  |
|  | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. |  | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach (do wyboru przez Zamawiającego). Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, wykonane z tworzywa barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. |  | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości. |  | TAK, podać |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach(do wyboru przez Zamawiającego). |  | TAK |  |
|  | Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych oraz pilota na barierkach. |  | TAK |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. |  | TAK, podać |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki. |  | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. |  | TAK |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na np. panel centralny. |  | TAK |  |
|  | Minimum 4 uchwyty stabilizujące materac. |  | TAK, podać |  |
|  | Koła o średnicy około 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół. |  | TAK, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem (podłogą) a podwoziem umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  | TAK |  |
|  | Stopień ochronności (wodoszczelności) układu elektrycznego min. IPX6. |  | TAK, podać |  |
| III | ŁÓŻKO INTENSYWNEGO NADZORU – FUNKCJE i WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Czytelny panel sterujący w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja części udowej. |  | TAK |  |
|  | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. |  | TAK |  |
|  | Funkcja CPR. |  | TAK |  |
|  | Panel centralny sterujący chowany pod leżem (np. w półce do odkładania pościeli) z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony minimum w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  | TAK |  |
|  | Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD wyświetlana informacja o wybranej funkcji. |  | TAK |  |
|  | Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15O, 30O, 45O za pomocą 3 przycisków na panelu, po jednym dla każdego z kątów. |  | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5O), - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5O), - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2O), - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2O). |  | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. |  | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża. |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla każdego z łóżek: - wieszak kroplówki, - materac piankowy o grubości około 10 cm, - uchwyt na rękę z wysięgnikiem lub bez |  | TAK |  |
| IV | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

## Materac przeciwodleżynowy – 8 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. |  | TAK |  |
|  | Materac fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent materaca przeciwodleżynowego. |  | podać |  |
|  | Typ/model materaca przeciwodleżynowego. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego – dla materaca przeciwodleżynowego. |  | podać |  |
|  | Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy |  | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni (1-4). |  | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach około 200 cm x 85 cm x 13 cm, pasujący do zaoferowanego łóżka. |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie pompy 230V 50Hz. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY i FUNKCJE: |  |  |  |
|  | Tryb pracy zmiennociśnieniowy, co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |  | TAK |  |
|  | Tryb pracy statyczny. |  | TAK |  |
|  | Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać naprzemiennie (co druga) w cyklu o regulowanym czasie w minimum w konfiguracji 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. |  | TAK, podać |  |
|  | Materac zbudowany z 16 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. |  | TAK |  |
|  | Możliwość pojedynczej wymiany komór materaca. |  | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. |  | TAK |  |
|  | Funkcja rotacji w trybie statycznym i zmiennociśnieniowym. |  | TAK |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac. |  | TAK |  |
|  | Funkcja owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. |  | TAK |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. |  | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji materaca. |  | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. |  | TAK |  |
|  | Dopuszczalny ciężar pacjenta min. 199 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Tryb transportowy - możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 8 godzin. |  | TAK podać |  |
|  | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy. |  | TAK |  |
|  | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem. |  | TAK |  |
|  | Pompa materaca z płynną bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w panel sterowania. Na panelu sterowania pompy wyświetlane minimum: alarm niskiego ciśnienia, alarm braku zasilania i alarm serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. |  | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy na ramie oferowanego łóżka. |  | TAK |  |
| III | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)