Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Aparat USG śródoperacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Aparat USG śródoperacyjny z wyposażeniem. |  | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY OGÓLNE: |  |  |  |
|  | Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa), możliwość mocowania na wózku i pracy samodzielnie. |  | TAK |  |
|  | Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu. |  | TAK |  |
|  | Wózek do oferowanego aparatu z regulacją góra/dół, z min. trzema aktywnymi gniazdami do podłączania głowic obrazowych, wieszakami/uchwytami na głowice. Wózek wyposażony w cztery skrętne koła. |  | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały wbudowany w wózek. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat. |  | TAK |  |
|  | Czas pracy wbudowanego akumulatora naładowanego do 100%: min. 45 minut. |  | TAK, podać |  |
|  | Monitor aparatu USG o rozdzielczości min. 1024x768. |  | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 15". |  | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany czujnik oświetlenia do automatycznego dopasowania jasności monitora w zależności od warunków otoczenia. |  | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. |  | TAK |  |
|  | Napęd dysków DVD wbudowany w aparat. |  | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem oraz stacją DVD: max. 7,5 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa. |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej. |  | TAK |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania: min. 500 000. |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu: min. 1,0÷15,0 MHz. |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania: min. 1÷30 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych w aparacie: min.1. |  | TAK, podać |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler. |  | TAK |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu: min. 170 dB. |  | TAK, podać |  |
| III. | TRYBY OBRAZOWANIA: |  |  |  |
|  | Tryb 2D. |  | TAK |  |
|  | Maksymalny FrameRate dla trybu 2D: min. 750 Hz. |  | TAK, podać |  |
|  | Uchylność bramki dopplerowskiej +/- 20 º. |  | TAK, podać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami ugięcia wiązki na współpracujących z aparatem głowicach liniowych i convexowych. Praca w w/w trybie z użyciem obrazowania harmonicznego. Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D. |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D (np.SRI). |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  | TAK |  |
|  | Kolor Doppler, minimalna prędkość 420 cm/s. |  | TAK, podać |  |
|  | Doppler Angiologiczny (Power Doppler), kierunkowy Doppler angiologiczny. |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania oraz automatyczna optymalizacja wzmocnienia kolorowego Dopplera za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  |
|  | Tryby 2D+M, M-Mode. |  | TAK |  |
|  | Tryb M-Mode. |  | TAK |  |
|  | Tryb Kolor M-Mode. |  | TAK |  |
|  | Doppler spektralny PW. Minimalna prędkość 950 cm/s (przy zerowym kącie bramki), regulacja bramki PW min. 0,5 – 27 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD. |  | TAK |  |
|  | Możliwość porównania na ekranie dwóch obrazów: jednego rzeczywistego drugiego odtworzonego z dysku trwałego. |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej, wzmocnienia oraz PRF). |  | TAK |  |
|  | Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrożeniu obrazu. |  | TAK |  |
|  | Min. 2 suwaki/regulatory wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC. |  | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu. |  | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Wbudowane wejścia zewnętrznych sygnałów: oddechowego, ekg oraz pulsu. |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny. |  | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą CW. Rejestrowane prędkości maksymalne przy zerowym kącie bramki min. 19 m/s. |  | TAK, podać |  |
|  | Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym oraz z pętli cineloop. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe oraz rombowe. |  | TAK |  |
|  | Wizualizacja igły. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi: - obrazowanie jamy brzusznej, - obrazowanie naczyń, - wizualizacja igły, - obrazowanie małych narządów. |  | TAK |  |
| IV. | ARCHIWIZACJA: |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 500 GB. Zapis w formacie surowych danych np. RAW Data. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania. |  | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 1000 obrazów. |  | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM, pozwalającym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów oraz wykonywanie pomiarów (min. odległości, obrysu, kątów, prędkości). |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach, min. BMP, AVI, DICOM. |  | TAK |  |
| V. | GŁOWICE: |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do obrazowania w wysokiej rozdzielczości: małe narządy, piersi, naczynia, układ mięśniowo-szkieletowy i jelita. Zakres częstotliwości roboczej od 5 do min.12 MHz. Apertura płaszczyzny skasowania min. 45 mm. Ilość elementów akustycznych min. 500. Możliwość stosowania prowadnika biopsyjnego. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica śródoperacyjna, szerokopasmowa typu convex o zakresie częstotliwości od 3.0 MHz do min. 9.0 MHz. Badania w chirurgii jamy brzusznej, kontrastowe i w zabiegach interwencyjnych Konstrukcja głowicy z kablem zamocowanym w obudowie sondy pod kątem od 90 do maks. 120 stopni względem czoła głowicy i sposobem chwytu przez operatora pomiedzy dwoma palcami dłoni (wskazujący/środkowy lub środkowy/serdeczny). Prowadnik igły biopsyjnej z trzema kątami kierowania igły i funkcją wyświetlania graficznego na ekranie. Promień krzywizny: min. 2,5 cm. Ilość elementów: min. 128. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica convex elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań brzusznych, naczyń brzusznych. Głowica wykonana jako głowica matrycowa lub w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów. Zakres częstotliwości: min. 1,0 do 5,0 MHz. Kąt widzenia: min. 70°. Ilość elementów akustycznych: min. 300. Praca w II harmonicznej. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
| VI. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY: |  |  |  |
|  | Głowica mikrokonweksowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań pediatrycznych oraz naczyniowych Zakres częstotliwości fundamentalnych: 5,0 – min 8,0 MHz. Kąt skanowania: min. 100°. Promień czoła głowicy: max. 20mm. Liczba elementów akustycznych: min. 250. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica liniowa śródoperacyjna w kształcie litery „L” do badania w chirurgii naczyń, kardiologicznych nasierdziowych, naczyń powierzchownych, układu mięśniowo-szkieletowego i małych narządów. Zakres częstotliwości roboczej od 7 do min.15 MHz. Obrazowanie trapezowe z kątem pola widzenia min. 8°. Średnica płaszczyzny skanowania: max. 25 mm. Tryb obrazowania trapezowego. Ilość elementów akustycznych: min. 120. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica laparoskopwa. Zzakres częstotliwości roboczej od 4 do min. 10 MHz. Obrazowanie 2D, Doppler kolorowy i Doppler pulsacyjny (PW). Liczba elementów akustycznych: min. 120. Promień krzywizny: min. 15 mm. Ogólne badania laparoskopowe i badania interwencyjne jamy brzusznej. Badania z zastosowaniem kontrastu. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica sektorowa do badań przezprzełykowych, min. 48 elementów. Zakres częstotliwości roboczej od 3 do min. 7 MHz. Pole obrazowania: min. 90°. Ruch obrotowy głowicy sterowany ręcznie w zakresie od 0º do 180º. Apertura płaszczyzny skanowania: max. 5mm. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań naczyniowych. Zakres częstotliwości: 3,0 do min. 12,0 MHz. Pole widzenia: około 38 mm. Ilość elementów: min. 300. Praca w II harmonicznej. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych pediatrycznych. Zakres częstotliwości fundamentalnych: 3,0 – 8,0 MHz. Kąt skanowania: min. 90°. Ilość elementów: min. 90. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica sektorowa neonatologiczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych noworodkowych. Zakres częstotliwości fundamentalnych: 4,0 – 12,0 MHz. Kąt skanowania: min. 90°. Ilość elementów: min. 90. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badań echokardiograficznych, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów np.: PureWave (ilość elementów, min. 80) lub technologii matrycowej (ilość elementów min. 600). Zakres częstotliwości: min. 1,0-5,0 MHz. Min. 5 zmiennych optymalizacji częstotliwości fundamentalnych. Kąt widzenia: min. 90°. Praca w II harmonicznej; min. 5 zmiennych optymalizacji częstotliwości. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, matrycowa. Ilość elementów: min. 2400. Zakres częstotliwości: min. 2,0-7,0 MHz. Regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie min. 0-180°. Praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym, 3D live, 3D live Color. |  | TAK, Podać typ i parametry. |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie obejmujące narzędzia 3D do obsługi wyświetlania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Aplikacja umożliwia korzystanie z funkcji min. wyświetlania, przycinania, obracania, otwierania i wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz przeprowadzanie standardowych pomiarów z zastosowaniem zestawów danych 3D. |  | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchownych. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zastosowanie algorytmu kompensacji ruchu do sekwencji obrazów z kontrastem. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Możliwość analizy i wyświetlenia GLS (strain) w formacie tzw. „oko byka” 17 segmentów oraz jednoczesne podanie wartości frakcji wyrzutowej (EF), objętości końcowo-skurczowej (ESV) i końcowo-rozkurczowej (EDV) lewej komory. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej w czasie względem koniuszka serca oraz możliwość analizy przemieszczenia dwóch dowolnie wybranych punktów mięśnia sercowego względem siebie przy wykorzystaniu technologii ‘speckle tracking’. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące technikę zliczania pikseli do analizy unaczynienia i przepływu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w analizie perfuzji narządów, unaczynienia guza, ocenie przepływu mikronaczyniowego o niskiej prędkości itp., z podaniem wartości indeksu unaczynienia (Vascularization Index) oraz indeksu przepływu (Flow Index). |  | TAK |  |
|  | Stress Echo. |  | TAK |  |
|  | Opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej. |  | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi: - obrazowanie położnicze/ginekologiczne, - obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego, - echokardiografia osób dorosłych, - radiologia dziecięca - echokardiografia dzieci. |  | TAK |  |
| VII. | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)