Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Stół operacyjny – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Stół zabiegowo-operacyjny z blatem jednoczęściowym do zabiegów kardiologicznych. |  | TAK |  |
|  | Stół fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Stół operacyjny wykonany jest z wysokiej jakości materiałów: stali kwasoodpornej, włókna węglowego, antystatycznych materaców. |  | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie ciągłe blatu stołu: min. 220 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny ciężar stołu: 350 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Napięcie zasilania 24 V. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe, ładowarka wbudowana w podstawę stołu. |  | TAK |  |
|  | Czas pełnego ładowania akumulatorów: max. 12 godzin. |  | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy na akumulatorach bez konieczności ładowania wystarczający na: min. 5 zabiegów. |  | TAK, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu się akumulatorów. |  | TAK |  |
|  | Łatwa możliwość wymiany akumulatorów. |  | TAK |  |
| II. | BLAT STOŁU: |  |  |  |
|  | Blat stołu jednoczęściowy, wykonany z włókna węglowego, umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz jego monitorowanie przy pomocy aparatu RTG typu ramię C. |  | TAK |  |
|  | Płynna, wielokierunkowa i bezstopniowa regulacja ruchów blatu, z możliwością regulacji prędkości przesuwu wykonywana za pomocą joysticka sterującego. |  | TAK |  |
|  | Przezierność blatu nie większa niż 0,40 mm Al eq na 10 mm grubości blatu. |  | TAK, podać |  |
|  | Długość blatu: min. 2450 mm (+/- 10 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: min. 600 mm (+/-10 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Obszar w pełni przezierny dla promieni RTG na długości: min. 1700 mm. |  | TAK, podać |  |
| III | PARAMETRY I FUNKCJE STOŁU: |  |  |  |
|  | Elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny napęd ruchów. |  | TAK |  |
|  | Podstawowe funkcje stołu wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości, - przechyły wzdłużne Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - przechyły boczne, - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku, - blokada przejazdu. |  | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii. |  | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  |
|  | Przycisk funkcji Trendelenburga wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków. |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. |  | TAK |  |
|  | Pozycja minimalna stołu (bez materaca) niższa lub równa 780 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1200 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. ± 30º (±3º). |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. ±25º (±3º). |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja przesuwu wzdłużnego: min. 400 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja przesuwu poprzecznego min. 240 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna posiadająca wcięcia od stron bocznych i wymiary, ułatwiające wygodny dostęp dla chirurga. |  | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm, zabudowane w podstawie i nie wystające poza jej obrys. Podstawa wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniające dobre własności jezdne stołu. |  | TAK |  |
|  | Elektrohydrauliczna blokada stołu poprzez np. 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota lub panelu bocznego, gwarantująca pewne blokowanie stołu na czas operacji. |  | TAK |  |
|  | Aktywowanie blokady nie powoduje uniesienia stołu o więcej niż 10 mm. |  | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału. |  | TAK |  |
|  | Osłony podstawy i kolumny wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji wykonanej z innych materiałów niż stal nierdzewna. |  | TAK |  |
| IV | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Miękki materac szyty, szczelny (zgrzewany ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowany z blatu stołu. Grubość materaca około 30 mm. 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Listwy boczne montowane do blatu - 2 szt. |  | TAK |  |
| V | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE, potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny oznakowany jest znakiem CE. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)