Załącznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ Z WYPOSAŻENIEM

| L.P |  |  | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi |  |  |  | Odpowiedź „Tak” lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”), odwołanie do odpowiednich stron w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |
| I. |  |  | WYMAGANIA WSPÓLNE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH URZĄDZEN Z WYPOSAZENIEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wszystkie zaoferowane urządzenia oraz całość zaoferowanego wyposażenia fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana, rok produkcji 2015, wszystkie licencje - bezterminowe. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy aparatów RTG ogólnodiagnostycznych do systemu DR. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | W przypadku potrzeby wymiany instalacji zasilającej należy dostarczyć i zainstalować odpowiednią instalację zgodnie z wytycznymi producenta oferowanych aparatów. |  | Tak |  |  |  |  |
| I.I. |  | APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I MOBILNYM STOŁEM – 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent aparatu. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model aparatu. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla aparatu. |  |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.I.A. |  | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator wysokiej częstotliwości. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc generatora ≥ 50 kW. |  |  | Tak, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres napięć 40 – 150 kV. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres mAs 0,5 – 600. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres prądów: - min. ≤ 25 mA, - max ≥ 600 mA, |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka ekspozycji AEC przy zdjęciach przy statywie z możliwością jej wyłączenia i ręcznego ustawienia warunków ekspozycji. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 200 programów anatomicznych z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość modyfikacji i zapisu zmodyfikowanych programów przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia limitów mA i mAs dla automatyki AEC. |  |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie komunikatów o błędach. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Blokada wykonania ekspozycji w przypadku niewłaściwego dociśnięcia kasety RTG w statywie. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
| I.I.B. |  | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa RTG dwuogniskowa. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar małego ogniska ≤ 0,6 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar dużego ogniska ≤ 1,2 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc małego ogniska ≥20 kW. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc dużego ogniska ≥ 60 kW. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1500 kHU. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Filtracja własna i dodatkowa. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Kolimacja ręczna. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Kolimacja automatyczna. |  |  | Tak/Nie podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Świetlna symulacja pola obrazowania i wskaźnik położenia promienia centralnego. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Miarka odległości ognisko-kaseta. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem lampy, wartość dawki wyświetlana na konsoli operatora. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.I.C. |  | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawieszenie sufitowe lampy RTG z ręcznym lub zmotoryzowanym sterowaniem zakresem ruchów. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 120°. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 150°. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 150 cm. |  |  | Tak, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Zakres wzdłużnego ruchu lampy ≥ 300 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres poprzecznego ruchu lampy ≥ 200 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Najniższe położenie ogniska lampy RTG od podłogi ≤ 40 cm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz na panelu zawieszenia sufitowego wskazujący co najmniej odległość SID oraz kąt pochylenia lampy. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zwolnienia wszystkich hamulców ruchu jedną ręką. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Śledzenie (automatyczny ruch lampy) wysokości środka statywu. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
| I.I.D. |  | UCHYLNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Statyw płucny wolnostojący mocowany do podłogi (nie mocowany do ściany), umożliwiający wykonywanie badań odległościowych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rąk pacjenta boczne i uchwyt górny ułatwiające wykonywanie projekcji zdjęć PA i bocznych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość usunięcia uchwytów bocznych do rąk pacjenta. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik pochłaniania płyty statywu ≤ 1 mmAl. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Odległość płyta zewnętrzna statywu – kaseta ≤ 45 mm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zmotoryzowany lub ręczny przesuw panelu Bucky w pionie ( góra – dół ) ≥ 130 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zmotoryzowane lub ręczne pochylenie panelu Bucky do pozycji poziomej w zakresie ruchów min.: – 15o / + 90o. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Odległość promienia centralnego od podłogi ≤ 40 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka AEC min. 3 komorowa. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania zdjęcia bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej przy statywie realizowana w wersji: - kratka wyciągana bez użycia narzędzi lub - możliwość wykonania zdjęcia na całej wielkości kasety po wysunięciu szuflady panelu Bucky. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej uruchamianej w trakcie ekspozycji ≥ 40 l/cm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości ≥ 180 cm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt do zdjęć RTG niemowląt typu bobix. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.I.E. |  | MOBILNY STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mobilny stół z przeziernym płaskim blatem dla promieniowania RTG, bez dodatkowych elementów przy dłuższych krawędziach stołu. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Stół dedykowany do wykonywania pełnego zakresu badań RTG. Blat stołu mocowany jednostronnie do ramy wózka. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla mobilnego stołu pacjenta. |  |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |
|  |  | Stół pozwalający na wykonanie zdjęć z wykorzystaniem panelu Bucky na całej szerokości kasety. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 200 kg. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Regulowany zakres ruchu pionowego. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Sterowanie ruchem, zwalnianie hamulców z obu stron stołu. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik pochłaniania blatu stołu ≤ 1,5 mm Al. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Długość płyty pacjenta ≥ 200 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość płyty pacjenta ≥ 65 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Pływająca płyta pacjenta, minimum w jednym kierunku. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Ruchy stołu sterowane za pomocą przycisków nożnych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.II. |  | APARAT RTG Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ I STACJONARNYM STOŁEM – 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent aparatu. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model aparatu. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla aparatu. |  |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.II.A. |  | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator wysokiej częstotliwości. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | Podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  |  | Podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc generatora ≥ 50 kW. |  |  | Tak, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres napięć 40 – 150 kV. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres mAs 0,5 – 600. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres prądów: - min. ≤ 25 mA, - max ≥ 600 mA, |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka ekspozycji AEC przy zdjęciach na stole i przy statywie z możliwością jej wyłączenia i ręcznego ustawienia warunków ekspozycji. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 200 programów anatomicznych z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość modyfikacji i zapisu zmodyfikowanych programów przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia limitów mA i mAs dla automatyki AEC. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie komunikatów o błędach. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Blokada wykonania ekspozycji w przypadku niewłaściwego dociśnięcia kasety RTG w stole i w statywie. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
| I.II.B. |  | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa RTG dwuogniskowa. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar małego ogniska ≤ 0,6 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar dużego ogniska ≤ 1,2 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc małego ogniska ≥20 kW. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc dużego ogniska ≥ 60 kW. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Filtracja własna i dodatkowa. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Kolimacja automatyczna. |  |  | Tak/Nie podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Kolimacja ręczna. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Świetlna symulacja pola obrazowania i wskaźnik położenia promienia centralnego. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Miarka odległości ognisko-kaseta. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz wskazujący co najmniej odległość SID oraz kąt pochylenia lampy. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem lampy, wartość dawki wyświetlana na konsoli operatora. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Śledzenie (automatyczny ruch lampy) wysokości środka statywu i położenia szuflady w stole. |  |  | Tak/Nie, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
| I.II.C. |  | KOLUMNA LAMPY RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna podłogowa, wolnostojąca, niezintegrowana ze stołem. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania zdjęć przyłóżkowych poza stołem kostnym. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zakres przesuwu poziomego kolumny ≥ 240 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi ≥ 185 cm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 120°. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej ≥ +/- 90°. |  |  | Tak, podać Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu pionowego lampy ≥ 140 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres wysuwu lampy ≥ 20 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz wskazujący co najmniej odległość SID oraz kąt pochylenia lampy. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zwolnienia wszystkich hamulców ruchu jedną ręką. |  |  | Tak/Nie Parametr punktowany |  |  |  |  |
| I.II.D. |  | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Statyw płucny wolnostojący mocowany do podłogi (nie mocowany do ściany), umożliwiający wykonywanie badań odległościowych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rąk pacjenta boczne i uchwyt górny ułatwiające wykonywanie projekcji zdjęć PA i bocznych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik pochłaniania płyty pacjenta statywu ≤ 1 mmAl. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Odległość płyta zewnętrzna statywu – kaseta ≤ 45 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zmotoryzowany lub ręczny przesuw panelu Bucky w pionie ( góra – dół ) ≥ 140 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Odległość promienia centralnego od podłogi ≤ 40 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka AEC min. 3 komorowa. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania zdjęcia bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej przy statywie realizowana w wersji: - kratka wyciągana bez użycia narzędzi lub - możliwość wykonania zdjęcia na całej wielkości kasety po wysunięciu szuflady panelu Bucky. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej uruchamianej w trakcie ekspozycji ≥ 40 l/cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości ≥ 180 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt do zdjęć RTG niemowląt typu bobix. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.II.E. |  | STÓŁ PACJENTA STACJONARNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stół do radiografii z pływającym blatem. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 250 kg. |  |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu ≥ 30 cm. |  |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 55 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 80 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Współczynnik pochłaniania blatu stołu ≤ 1,0 mm Al. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Długość blatu stołu pacjenta ≥ 215 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość blatu stołu pacjenta ≥ 80 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 80 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 20 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Odległość powierzchnia płyty stołu – kaseta ≤ 90 mm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Ruchy stołu i blatu sterowane za pomocą przycisków nożnych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Ruchy stołu i blatu sterowane za pomocą przełączników ręcznych. |  |  | Tak/Nie Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka AEC 3-komorowa. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.III. |  | MAMMOGRAF Z WYPOSAŻENIEM – 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent aparatu. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model aparatu. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla aparatu. |  |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |
|  |  | Aparat spełnia wymogi umożliwiające wykonywanie badań w programach przesiewowych w systemie CR. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Aparat spełnia wymagania obowiązującego prawa, w tym wytyczne Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne przesyłanie danych ekspozycji do systemu cyfrowego (m.in. parametry ekspozycji, dawka, siła ucisku, grubość piersi). |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Osłona antyradiacyjna dla stanowiska technika. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz lub zasilanie 1x 230V/50 Hz |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
| I.III.A. |  | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | Podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  |  | Podać |  |  |  |  |
|  |  | Moc generatora ≥ 2,5 kW. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres napięć ≥ 25 – 35 kV. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość pracy generatora ≥ 20 kHz |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres nastaw mAs ≥ 10 – 400 mAs. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, min. [kV], [mAs], filtr. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
| I.III.B. |  | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa RTG dwuogniskowa. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Typ. |  |  | podać |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar małego ogniska ≤ 0,1 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar dużego ogniska ≤ 0,3 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość wirowania anody ≥ 3000 obr/min. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Odległość SID ≥ 60 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Filtry – molibdenowy i rodowy. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Symulacja świetlna pola napromieniowania. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kolimacji wiązki promieniowania do formatu kasety lub stolika lub automatyczna kolimacja wiązki przy kasetach 24x30 cm z zewnętrzną, dokładaną w prosty sposób diafragmą przy kasetach 18x24cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
| I.III.C. |  | TRYBY EKSPOZYCJI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System automatycznego dobierania parametrów ekspozycji (AEC). |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | System automatycznego doboru filtracji. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kontrola [kV], [mAs], zależna od grubości i gęstości piersi. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny dobór wszystkich parametrów ekspozycji. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Ilość stopni zmian zaczernienia ≥ 9. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne zwolnienie ucisku piersi po ekspozycji. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość mechanicznego zwolnienia ucisku piersi w przypadku zaniku zasilania. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar grubości sutka po kompresji. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem lampy, wartość dawki wyświetlana na konsoli operatora lub automatycznie obliczana i wyświetlana dawka gruczołowa. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
| I.III.D. |  | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczny zakres regulacji ramienia w pionie ≥ 80 - 130 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Elektryczny izocentryczny obrót ramienia ≥ -135o/+180o. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku. |  |  | Tak/Nie, parametr punktowany |  |  |  |  |
|  |  | Cyfrowy wyświetlacz kompresji i grubości piersi. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Krotność powiększenia nie mniejsza niż x1,6. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Panele sterowania umieszczone po obu stronach kolumny. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Przyciski nożne do sterowania kompresją umieszczone z obu stron statywu. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.III.E. |  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa stoliki z kratkami przeciwrozproszeniowymi na kasety 18x24 i 24x30 z odpowiednimi płytkami uciskowymi. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Kompletny zestaw akcesoriów do zdjęć powiększonych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Osłona twarzy pacjentki (zdejmowana). |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Komplet znaczników mammograficznych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| I.IV |  | APARAT RENTGENOWSKI ANALOGOWY PRZEWOŹNY PRZYŁÓŻKOWY - 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent aparatu. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model aparatu |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla aparatu. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 230V / 50 Hz. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| I.IV.A |  | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc generatora ≥ 15 kW. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie generatora 40 – 125 kV. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres mAs 0,5 – 100. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 3 msek. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Programy anatomiczne. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyzwalacz ekspozycji umożliwiający wykonanie ekspozycji z odległości co najmniej 5 m. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania 230V/ 50 Hz. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| I.IV.B |  | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa RTG dwuogniskowa. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość wirowania anody ≥ 3000 obr/min. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtracja własna. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolimacja ręczna. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Świetlna symulacja pola obrazowania i wskaźnik położenia promienia centralnego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| I.IV.C |  | KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość aparatu ≤ 80 cm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu ramienia ≤ 65 – ≥ 200 cm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres obrotu kolimatora min. +/- 90o. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania zdjęć bocznych i skośnych w zakresie obrotu lampy RTG o kąt min. +/- 120o. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤170 cm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga aparatu ≤ 250 kg. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na kasety RTG o wymiarach 35x43 cm. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| II. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I. | Mobilny stojak z uchwytem na kasetę – 1 sztuka. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Producent. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Typ/model. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  |  |  | podać (o ile dotyczy) |  |  |  |
|  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  |  |  |  | podać strony z oferty (o ile dotyczy) |  |  |  |
|  | Możliwość blokady kół jezdnych stojaka. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt dla kaset z ekranami CR. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości środka kasety ≥ 100cm. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchylność kasety względem osi poziomej ≥ 45o. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchylność kasety względem osi pionowej ≥ 45o. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| II.II. | Zestaw do badań kości długich – 1 sztuka. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Producent. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Typ/model. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  |  |  | podać (o ile dotyczy) |  |  |  |
|  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  |  |  |  | podać strony z oferty (o ile dotyczy) |  |  |  |
|  | Osprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie zdjęć kości długich na obu zaoferowanych czytnikach. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Długość otrzymywanego obrazu min. 80 cm. |  |  |  |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
| II.III. | Osłony radiologiczne o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm: - fartuch ochronny: miednicowy półfartuch zapinany na rzep, rozmiar L – 3 szt., - fartuch ochronny jednostronny typu „koc” o długości minimum 120 cm i szerokości minimum 50 cm – 1 szt., - fartuch ochronny: garsonka ultralekka (wymaganie równoważnika ołowiu 0,5 mm dotyczy tylko przodu) – typ męski - rozmiar L i typ damski – rozmiar M - łącznie 2 szt., Osłony radiologiczne o równoważniku ołowiu min. 1,0 mm: - osłony na gonady męskie i żeńskie – 2 komplety. Pas odciążający do fartucha regulowany – 2 szt. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| II.IV. | Pozycjoner dla niemowląt typu bobix – 1 szt. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| II.V. | Zestaw 10 pozycjonerów do wykonywania zdjęć RTG – trójkąty, czworokąty, kliny, podkładka pod głowę. |  |  |  |  | Tak, opisać |  |  |  |
| II.VI. | Pozycjoner pediatryczny do wykonywania zdjęć RTG w pozycji na wznak u dzieci – 2 szt. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| II.VII. | Obciążniki – 4 szt. (hantle po dwie sztuki: 3 kg i 5 kg). |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| II.VIII. | Podest z uchwytem umożliwiający wykonywanie zdjęć kończyn dolnych na stojąco przy statywie– 1 szt. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| II.IX. | Mobilny stół do badań RTG – 1 szt. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Producent. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Typ/model. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  |  |  | podać |  |  |  |
|  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  |  |  |  | podać strony z oferty |  |  |  |
|  | Stół mobilny z płaskim blatem bez dodatkowych elementów przy dłuższych krawędziach stołu. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Stół pozwalający na wykonanie zdjęć z wykorzystaniem panelu Bucky na całej szerokości kasety. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Minimalna długość blatu ≥ 185 cm. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Minimalna szerokość blatu ≥ 70 cm. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu ≥ 250 kg. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podparcie blatu stołu umożliwiające wykonanie zdjęć RTG na długości blatu min. 150 cm. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości stołu. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu – kaseta ≤ 10 cm. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wysokość blatu ≥ 80 cm. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu ≤ 1,0 mm Al. |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Koła jezdne z możliwością blokowania. |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| III |  | KASETY RTG – 44 SZTUKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw kaset do badań ogólnodiagnostycznych z płytami obrazowymi o wymiarach: - 18 x 24 cm – 8 szt. - 24 x 30 cm – 8 szt. - 35 x 43 cm – 8 szt. - 35 x 35 cm – 6 szt. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Kasety do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową o wymiarach 35 x 43 cm z wbudowaną lub zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową - 2 szt. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw kaset igłowych do badań mammograficznych z płytami obrazowymi o wymiarach: - 18 x 24 cm – 6 szt. - 24 x 30 cm – 6 szt. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Kasety niezintegrowane z płytą obrazową – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarantowana żywotność płyty obrazowej – ilość cykli odczytu i kasowania ≥ 40 tys. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |  |  |
| IV |  | CZYTNIKI KASET RTG ZE STACJAMI TECHNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.I |  | CZYTNIK KASET RTG ZE STACJĄ TECHNIKÓW DLA RADIOLOGII – 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.I.A |  | CZYTNIK KASET RTG DLA RADIOLOGII |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny wolnostojący (nie nabiurkowy) czytnik płyt obrazowych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Generowanie obrazów – min. 12 bit. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Przesyłanie obrazów – min. 12 bit. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością 10 pikseli /mm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Przepustowość dla kaset 35 x 43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/ mm nie mniej niż 45 kaset / godzina. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, formaty co najmniej: - 18 x 24 cm, - 24 x 30 cm, - 35 x 35 cm, - 35 x 43 cm. |  | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru kasowania płyty obrazowej z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Panel kontrolny lub diodowe wskaźniki z wyświetlaniem funkcji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba konsoli technika możliwych do jednoczesnego podłączenia do czytnika min. 3. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| IV.I.B |  | STACJA TECHNIKA DLA RADIOLOGII |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja obrazowa technika z monitorem i dedykowanym stojakiem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na konsoli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas od zakończenia skanowania obrazu do wyświetlenia na monitorze ≤ 100 s. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjentów NN. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, kadrowanie, pomiarów długości i kątów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy, wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne i manualne przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 do stacji diagnostycznych lekarskich, stacji przeglądowych, robotów nagrywających, sieci PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS lub bezpłatnie przez serwis. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość przesłania do wydruku zdjęcia bezpośrednio z konsoli technika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość eksportu badań na zewnętrzne nośniki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów z eksportem do pliku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM z przeglądarką - 1 szt. Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego po okresie gwarancji napędu optycznego. Możliwość zainstalowania napędu optycznego min. 3 różnych producentów. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | UPS o czasie podtrzymania min.5 min. dla zasilania konsoli technika systemu CR. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie usuwające obraz kratki przeciwrozproszeniowej. |  | Tak/Nie Parametr punktowany |  |  |  |  |  |
| IV.II |  | CZYTNIK KASET RTG ZE STACJĄ TECHNIKÓW DLA RADIOLOGII I MAMMOGRAFII – 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.II.A |  | CZYTNIK KASET RTG DLA RADIOLOGII I MAMMOGRAFII |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny wieloslotowy wolnostojący (nie nabiurkowy) czytnik płyt obrazowych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość skanowania kaset igłowych i proszkowych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Generowanie obrazów – min. 12 bit. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Przesyłanie obrazów – min. 12 bit. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością 10 pikseli /mm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Skanowanie płyt mammograficznych z rozdzielczością 20 pikseli /mm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Przepustowość dla kaset 35 x 43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/ mm nie mniej niż 60 kaset / godzina. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, formaty co najmniej: - 18 x 24 cm, - 24 x 30 cm, - 35 x 35 cm, - 35 x 43 cm. |  | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru kasowania płyty obrazowej z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Panel kontrolny lub diodowe wskaźniki z wyświetlaczem funkcji. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba konsoli technika możliwych do jednoczesnego podłączenia do skanera min 3. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowany zestaw CR (czytnik wraz z kasetami mammograficznymi) posiada certyfikat potwierdzający pozytywną rekomendację międzynarodowej organizacji EUREF lub certyfikat potwierdzający zgodność z zaleceniami EUREF. |  | Tak, podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
| IV.II.B |  | STACJA TECHNIKA DLA RADIOLOGII I MAMMOGRAFII |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja obrazowa technika z monitorem i dedykowanym stojakiem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na konsoli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas od zakończenia skanowania obrazu do wyświetlenia na monitorze ≤ 60 s. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjentów NN. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne lub ręczne składanie zdjęć z możliwością ręcznej korekty obrazu złożonego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, kadrowanie, pomiarów długości i kątów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy, wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne i manualne przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 do stacji diagnostycznych lekarskich, stacji przeglądowych, robotów nagrywających, sieci PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego lub bezpłatnie przez serwis konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość przesłania do wydruku zdjęcia bezpośrednio z konsoli technika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość eksportu badań na zewnętrzne nośniki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów z eksportem do pliku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM z przeglądarką - 1 szt. Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego po okresie gwarancji napędu optycznego. Możliwość zainstalowania napędu optycznego min. 3 różnych producentów. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | UPS o czasie podtrzymania min.5 min. dla zasilania konsoli technika systemu CR. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie usuwające obraz kratki przeciwrozproszeniowej. |  | Tak/Nie Parametr punktowany |  |  |  |  |  |
| V. |  | WYPOSAŻENIE DO KONTROLI I KALIBRACJI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla aparatów RTG ogólnodiagnostycznych do przeprowadzania testów podstawowych zgodnie z obowiązującym prawem, kompatybilny ze wszystkimi zaoferowanymi urządzeniami (w tym wszystkie wymagane fantomy). |  | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla mammografu do przeprowadzania testów podstawowych zgodnie z obowiązującym prawem (w tym wszystkie wymagane fantomy). |  | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji technika i monitorów stacji diagnostycznych do przeprowadzania testów zgodnie z obowiązującym prawem. |  | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
| VI. |  | DODATKOWA STACJA TECHNIKA – 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja obrazowa technika z monitorem i dedykowanym stojakiem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na konsoli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjentów mammograficznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Widok interfejsu użytkownika zgodny z interfejsem stacji technika przy czytnikach. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Integracja skanera z mammografem w zakresie automatycznego przesyłania danych wykonanych ekspozycji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| VII. |  | DRUKARKA WIELKOFORMATOWA DO KLISZ RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Technologia laserowa. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość wydruku w DPI, min. 320dpi. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości min. 45 filmów/h. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie pracujące przynajmniej z czterema różnymi formatami filmów – umożliwiające wydruk badań z kaset o rozmiarach określonych w punkcie III.4, z obsługą jednego typu filmów jednocześnie i z możliwością zmiany przez użytkownika na inny format bez interwencji serwisu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Załadunek opakowań z filmami w świetle dziennym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wielokrotnej zmiany formatów w świetle dziennym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Załadunek niepełnych paczek filmów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w magazynku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba odcieni skali szarości minimum 14 bitów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia. |  | Tak / Nie - podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi. |  | Tak / Nie - podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Menu operatora urządzenia całkowicie w języku polskim. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | STACJE LEKARSKIE DIAGNOSTYCZNE (3 SZTUKI) |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.I. |  | STACJA LEKARSKA RTG (2 SZTUKI) SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputer diagnostycznej stacji roboczej PC o parametrach min: - procesor 3GHz, - dysk twardy 2x1TB (RAID 1), 6 Gb/s, - pamięć RAM co najmniej 8GB, - karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, - karta graficzna dedykowana do obsługi monitorów medycznych, - karta graficzna do obsługi monitora opisowego, - system operacyjny w polskiej wersji językowej, zgodny z wymaganiami aplikacji dedykowanej dla stacji opisowej, umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa Projekt, - zasilacz UPS o mocy zapewniającej podtrzymanie zasilania do bezpiecznego zamknięcia systemu. |  | Tak, podać parametry konfiguracji |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitory radiologiczne, diagnostyczne, sparowane, LCD, przeznaczone do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM – 2 sztuki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor do opisu: LCD min. 19”. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych: min. 21,3 cala. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych min. 750 cd/m2, układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych min. 1200:1. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - rozdzielczość - min. 2MP (1200×1600), - tryb pracy w pionie lub w poziomie, - liczba odcieni szarości – 10 bit, - urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, - monitory fabrycznie parowane, potwierdzone przez producenta świadectwem parowania, - typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna lub kolorowa mogąca pracować w trybie monochromatycznym, potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach, z podświetleniem LED z pozostawieniem bez zmian pozostałych parametrów - układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD, - czujnik mierzący jasność otoczenia. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| VIII.II. |  | STACJA LEKARSKA MAMMOGRAFICZNA (1 SZTUKA) SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputer diagnostycznej stacji roboczej PC o parametrach min: - procesor 3GHz, - dysk twardy 2x1TB (RAID 1), 6 Gb/s, - pamięć RAM co najmniej 8GB, - karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, - karta graficzna dedykowana do obsługi monitorów medycznych, - karta graficzna do obsługi monitora opisowego, - system operacyjny w polskiej wersji językowej, zgodny z wymaganiami aplikacji dedykowanej dla stacji opisowej, umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa Projekt. - zasilacz UPS o mocy zapewniającej podtrzymanie zasilania do bezpiecznego zamknięcia systemu. |  | Tak, podać parametry konfiguracji |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitory radiologiczne, diagnostyczne, sparowane, monochromatyczne LCD – 2 sztuki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor do opisu: LCD min. 19”. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych: min. 21,3 cala. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych min. 1200 cd/m2, układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych min. 1200:1. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170º/170º, - rozdzielczość - min. 5MP (2048×2560), - tryb pracy w pionie lub w poziomie, - liczba odcieni szarości – 10 bit, - urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, - monitory fabrycznie parowane, potwierdzone przez producenta świadectwem parowania, - typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED, - układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD, - czujnik mierzący jasność otoczenia. |  | Tak, podać parametry konfiguracji |  |  |  |  |  |
| VIII.III. |  | OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zainstalowane dodatkowo na stacji oprogramowanie dołączane do nagrywanych płyt CD/DVD z badaniami pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań różnych pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie przechowujące na serwerze PACS uprawnienia użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta, - rodzaj badania, - opis badania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz drukarce systemowej na papierze. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania - powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Resetowanie - funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zmiana okna – ręczna zmiana jasności/kontrastu; możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych dla każdej modalności wybór mapy kolorów, resetowanie ustawień okna. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie całego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zaznaczenie zmian w obrazie zapisanych razem z raportem. Raport dostępny wraz z badaniem w celu śledzenia zmian np. nowotworowych. |  | Tak/Nie parametr punktowany |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia notatek do badania , wraz z możliwością przeczytania ich przez innego lekarza. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z możliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania tylko istotnych serii badania |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania tylko kluczowych obrazów badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu klawiaturowego do wybranego przycisku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność spersonalizowania paska narzędzi dostępnego w menu podręcznym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wprowadzenia predefiniowanych ustawień okna dla różnego typu badań osobno dla każdej modalności. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlania opisu badania jeśli był przesłany do PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS, płyta CD). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar kątów i pomiar kątów metodą Cobba, wraz z funkcją synchronicznego lub indywidualnego użycia wielu kątów Cobba. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja obrotu obrazu o 90˚ stopni w lewo/w prawo. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmapowania odpowiednich pikseli w celu wyświetlenia tego samego obszaru dla różnych serii. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność dopasowania grup na podstawie podobieństw lokalnych. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczna rejestracja grup obrazów z tą samą ramką odniesienia (Frame Of Reference). |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mierzenie goniometrii. |  | - Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mierzenie koksometrii. |  | - Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wykonywanie pomiaru miednicy. |  | - Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja znakowania kręgosłupa. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wydruk badania na kliszy z następującymi funkcjonalnościami: - w formacie 1:1, - przycinanie obrazu do rozmiarów wydruku, - tworzenie podglądu wydruku kliszy, - drukowanie obrazów należących do kilku modalności jednocześnie na jednej kliszy, - drukowania obrazów należących do kilku pacjentów jednocześnie na jednej kliszy, - z dodatkowymi adnotacjami, możliwość zmiany wielkości czcionki w adnotacjach, - wybranym layoutem, - ze stopką i nagłówkiem, możliwość zdefiniowania wyglądu stopki jak i nagłówka. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu rodzaju wyświetlanych obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zapisania lokalnie obrazow z wybranej serii badania w wybranym formacie (przynajmniej jpeg, ppt, tiff, dicomdir lub jpeg, bmp, avi, dicomdir). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z funkcją zmiany parametrów warstwy w płaszczyznach MPR: osiowej, strzałkowej i wieńcowej: - rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej (MPR Standard), - rekonstrukcje wzdłuż prostej skośnej (MPR Oblique), - rekonstrukcje wzdłuż dowolnej krzywej (MPR Curved), - MIP (Maximum Intensity Projection) – projekcja największej wartości natężenia, - MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia, - funkcja rolowania, płynne obracanie obrazu w czasie rzeczywistym bez zmiany płaszczyzny MPR, - funkcja zmiany układu aplikacji (układ standardowy, układ 2x2), - funkcja odwrócenia kolejności obrazów rekonstrukcji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność rekonstrukcji 3D posiadająca minimum następujące funkcje: - kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D, - predefiniowane protokoły cieniowania z możliwością definicji własnych, - usuwanie obrazu stołu urządzenia diagnostycznego CT, - manipulacje obrazem rekonstrukcji jak obroty, wycinanie fragmentów, zmiana wielkości rekonstrukcji, - zapisywanie w systemie PACS wtórnych rekonstrukcji i widoczność w systemie dystrybucji, - tworzenie własnych definicji tkanek, - funkcja pokrywania – protokół VORL (predefiniowane protokoły dla różnych modalności), - trzystopniowa regulacja jakości interaktyw, - edytor protokołu VORL (z uwzględnieniem oświetlenia, kolorystyki i przeźroczystości), - automatyczne usuwanie kości z możliwością ręcznej korekty (usunięcia ręcznego kości, przywrócenia naczynia oraz cofnięcia ostatnio dokonanej korekty), - automatyczne usuwanie łoża skanera (obsługa wszystkich producentów aparatów), - narzędzia VOI (odręczny VOI plus/minus, owalny VOI plus/minus, prostokątny VOI plus/minus), - funkcja zapisania i resetowania VOI oraz cofnięcia i ponowienia ostatniego VOI, - tworzenie płaszczyzn przycinania z możliwością przerzucenia, ukrycia i wyczyszczenia, - funkcja definicji tkanki w kilku krokach (dostępne rozszerzenie, wskazania małego naczynia, narysowania odręcznego ROI i konturu, ręcznej korekty zdefiniowanej tkanki, uściślenia zdefiniowanej tkanki oraz jej odrzucenia), - funkcjonalność wbudowana w przeglądarkę diagnostyczną (nie jest to aplikacja zewnętrzna), - funkcjonalność dostępna dla przynajmniej jednego użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność do oceny badań mammograficznych - posiadająca minimum następujące funkcje: - wyrównanie ściany klatki piersiowej, - przeglądanie segmentaryczne jednym kliknięciem, - przeglądanie segmentaryczne w rozmiarze naturalnym, - korekcja sutka, - automatyczne linie ułożenia brodawki sutkowej, - synchronizacja powiększenia obrazów, - dopasowanie do okna, - wyświetlanie w naturalnej wielkości, - możliwość tworzenia własnych protokółów wieszania, - predefiniowane mammograficzne protokoły wieszania: - porównanie CC, - porównanie MLO, - porównanie CC i MLO, - protokół wyświetlający porównanie badania wybranego z badaniem poprzednim, - automatyczne rozpoznawania zmian oznakowanych wcześniej w zewnętrznych systemach CAD, - oprogramowanie zgodne z zaleceniami EUREF dotyczącymi stacji mammograficznych, w tym – możliwość jednoczesnej prezentacji kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki, - funkcjonalność dostępna dla przynajmniej jednego użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| IX. |  | STACJE PRZEGLĄDOWE DLA BLOKU OPERACYJNEGO (8 SZTUK) ORAZ PRZEWOŹNY SYSTEM OBRAZOWANIA DLA BLOKU OPERACYJNEGO (1 SZTUKA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja do zawieszenia na ścianie (stacja ma zostać zamocowana na stałe do ściany przylegając do niej) - 8 sztuk |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa i typ |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja na wózku jezdnym – 1 sztuka |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacje przeglądowe z wyposażeniem przeznaczone do pracy w warunkach sali operacyjnej (łatwość dezynfekcji, mycia, ochrona IP55), z szybą antyrefleksyjną. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zintegrowany komputer PC. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry komputera (minimalne): - procesor 3 GHz, - pamięć RAM - 8GB RAM, - pamięć wewnętrzna – dysk 64GB SSD, - klawiatura i mysz – przeznaczone do pracy w warunkach sali operacyjnej, - system operacyjny w polskiej wersji językowej, zgodny z wymaganiami producenta monitora umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa Projekt. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza wejściowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy: 1xHDMI,1xVGA, 1xDVI-D (lub przejściówka HDMI do DVI-D), 1xLAN,2 gniazda USB zabezpieczone przed zalaniem z boku obudowy (nie dotyczy klawiatury i myszy) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry monitora przeglądowego (referencyjnego) na blok operacyjny: - wielkość przekątnej ekranu min 40”monitor 2 MPix, - wyświetlanie obrazów w kolorze i skali szarości, - typ ekranu: LCD z podświetleniem LED, - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170º/170º, - rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli, - rozmiar piksela – 0,530mm x 0,530mm, - liczba kolorów – min. 16 milionów, - jasność – min 550 cd/m², - kontrast – min 4000:1, - złącza wejściowe: 1xHDMI, 1xDVI-D (lub przejściówka HDMI do DVI-D), 1xVGA, - oprogramowanie do kalibracji, - sprzętowa kalibracja do standardu DICOM part 14, - oprogramowanie potrafiące skalibrować monitor wykorzystujące jego wewnętrzny czujnik jasności podświetlenia matrycy, - układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora do przeglądania badań w standardzie DICOM, funkcja kalibracji do DICOM Part 14. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| IX.I. |  | OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWYCH. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zainstalowane dodatkowo na stacji oprogramowanie dołączane do nagrywanych płyt CD/DVD z badaniami pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań różnych pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie przechowujące na serwerze PACS uprawnienia użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta, - rodzaj badania, - opis badania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania, - powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Resetowanie - funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zmiana okna – ręczna zmiana jasności/kontrastu; możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych dla każdej modalności, resetowanie ustawień okna. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie całego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania tylko istotnych serii badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania tylko kluczowych obrazów badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu klawiaturowego do wybranego przycisku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność spersonalizowania paska narzędzi dostępnego w menu podręcznym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wprowadzenia predefiniowanych ustawień okna dla różnego typu badań osobno dla każdej modalności. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlania opisu badania jeśli był przesłany do PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar kątów i pomiar kątów metodą Cobba, wraz z funkcją synchronicznego lub indywidualnego użycia wielu kątów Cobba. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja obrotu obrazu o 90˚ stopni w lewo/w prawo. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmapowania odpowiednich pikseli w celu wyświetlenia tego samego obszaru dla różnych serii. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność dopasowania grup na podstawie podobieństw lokalnych. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczna rejestracja grup obrazów z tą samą ramką odniesienia (Frame Of Reference). |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
| X. |  | SYSTEM PACS/RIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  |  |  | podać |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  |  |  | podać |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  |  |  | podać (o ile dotyczy) |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  |  |  | podać strony z oferty (o ile dotyczy) |  |  |  |
| X.I |  | SERWER RIS/PACS (2 SZTUKI PRACUJĄCE NA WSPÓLNEJ MACIERZY DYSKOWEJ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Sieciowy system operacyjny z polskim interfejsem użytkownika obsługujący min. 64 GB pamięci RAM, z licencją na dostęp dla wszystkich użytkowników proponowanego rozwiązania przedstawionej oferty (wszystkie systemy, oprogramowanie, stacje itp.), obsługa połączeń terminalowych, obsługa wirtualizacji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Migracja danych z dotychczas używanych PACS ~6TB. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Relacyjna baza danych SQL z dostępem dla wszystkich użytkowników proponowanego rozwiązania przedstawionej oferty, obsługująca wszystkie rdzenie procesora (z możliwością zwiększenia liczby użytkowników w przyszłości). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera dwuprocesorowa, zamontowane 2 procesory w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 200 pkt, z obsługą min. 384 GB RAM, możliwość zamontowania 4 HDD 3,5 cala lub 8 HDD 2,5 cala. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 procesory dedykowane do zastosowań serwerowych, min. 2,5GHz |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | RAM min. 64 GB |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 x karta sieciowa 1Gb Ethernet. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontroler dysków RAID SATA lub SAS pozwalający na konfigurację RAID z pamięcią cache min 512 MB. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy: 300 GB SAS |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa z opcją zamontowania w szafie RACK 19” max. 2U z kompletem szyn montażowych. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 gniazda PCIe x16. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dedykowane przez producenta oprogramowanie do zarządzania serwerem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie redundantne HotPlug o mocy zasilacza min. 550 W. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor RACK LCD min. 17” z wbudowaną klawiaturą i konsolą KVM umożliwiającą podłączenie minimum 4 urządzeń. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Komplet nośników do systemu operacyjnego, sterowników do urządzeń i oprogramowania; Switch 24 porty 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości, 4 stałe porty Gigabit Ethernet SFP, Opóźnienie 1000 MB: < 2,3 µs (64-bajtowe pakiety LIFO) Przepustowość: 41,6 mln p/s, Pojemność przełączania 56 Gb/s. Obudowa z opcją zamontowania w szafie RACK 19”. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Serwery skonfigurowane w środowisko wirtualne, zapewniające redundancję i sprzętową. Wirtualizacja oparta o systemy klasy VMvare, Hyper-V lub równoważne. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| X.II |  | MACIERZ DYSKOWA (1 SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ/model |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa RACK 19”, o pojemności 16 HDD SAS lub SATA z możliwością rozbudowy do minimum 64 dysków twardych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa redundantne kontrolery pamięci masowej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć cache min. 2 x 2GB. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyski twarde min. 9 x 4TB SAS lub SATA HotPlug (liczba obejmuje 1 dysk zapasowy). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa RAID poziomu 0, (0+1), 5, 6, 10. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyny montażowe z kompletem śrub do instalacji w szafie RACK, kable zasilające. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz lub wskaźniki LED stanu zasilacza, awarii zasilacza/wentylatora i stanu zasilania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 port RJ-45 do zarządzania na panelu tylnym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie redundantne HotPlug o mocy min. 500W. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| X.III |  | ARCHIWUM OFFLINE (1 SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa RACK 19”, o pojemności 16 HDD SAS lub SATA z możliwością rozbudowy do minimum 64 dysków twardych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojedynczy kontroler pamięci masowej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyski twarde min. 17 x 4TB SAS lub SATA HotPlug (liczba obejmuje 1 dysk zapasowy). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa RAID poziomu 0, (0+1), 5, 6, 10. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyny montażowe z kompletem śrub do instalacji w szafie RACK, kable zasilające. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie redundantne HotPlug o mocy min. 500W. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| X.IV |  | SZAFA RACK 19” (1 SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafa serwerowa RACK 19”, o wysokości 42U, umożliwiająca zamontowanie oferowanego sprzętu informatycznego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| X.V |  | UPS DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SZAFIE RACK (1 SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ/model |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc znamionowa ≥ 3000 VA. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba wyjść ICE ≥ 8 gniazd. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres napięć wejściowych 160/294 V. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zimny start. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana baterii "na gorąco". |  | Tak/Nie - podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż w szafie RACK 19”. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 1000W ≥ 15 min. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| X.VI |  | SYSTEM REJESTRACJI I ARCHIWIZACJI PACS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Licencja na systemu PACS pozwalająca przesyłać co najmniej 100 tys. badań rocznie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System automatycznie komunikuje się z innymi systemami w standardzie DICOM (w tym: posiadanymi przez zamawiającego). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Podłączenie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń DICOM – m. in.: TK, MR, stacji diagnostycznych, angiografu ze stacją hemodynamiki, USG – oraz konfiguracja tych podłączeń. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging, Mammography Image. |  | Tak/Nie parametr punktowany |  |  |  |  |  |
|  |  | - Baza danych przechowująca wszystkie dane przesłanych do systemu pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na inne nośniki w tym typu macierz DAS i NAS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do danego archiwum. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego, - rodzaju wykonanej procedury, - lekarza kierującego, - urządzenia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, technika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu: - przesyłania badań, - kasowanie badań z systemu, - drukowania badania, - zapisywania zmian obrazu badania, - importu i eksportu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Integracja systemu PACS z systemem HIS/RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - dodaniu nowego pacjenta, - zmianie danych pacjenta, - dodanie zlecenia dla pacjenta, - zmianie zlecenia, - opisie badania, - scaleniu kart pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i inne komputery w sieci. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zarządzanie użytkownikami w systemie PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Język interfejsu użytkownika – język polski. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zdalnego nadzoru systemu i informowanie o błędach do centrum serwisowego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Nielimitowana ilość podpinanych urządzeń diagnostycznych jak i stacji roboczych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Nielimitowana liczba użytkowników zdefiniowanych w systemie PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | PACS nie może posiadać ograniczeń licencyjnych na wielkość archiwum. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | System PACS umożliwia zmianę danych demograficznych pacjenta w badaniach zarchiwizowanych w PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | System PACS umożliwia pracę w trybie teleradiologii. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| X.VII |  | SYSTEM DYSTRYBUCJI OBRAZÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie kliniczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość uruchomienia oprogramowania na przeglądarce internetowej włącznie z urządzeniami mobilnymi typu tablet. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie nie ma limitu dla jednocześnie zalogowanych użytkowników. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość uruchomienia oprogramowania minimum na systemach Microsoft oraz Android. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wyszukiwanie, przeglądanie i porównywanie badań dostępne w jednym oknie przeglądarki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość jednoczesnej pracy kilku użytkowników na jednym koncie na różnych komputerach. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Interfejs użytkownika oprogramowania całkowicie w języku polskim. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wyszukiwanie badania po wybranych danych w tym: - nazwisku i imieniu pacjenta, - identyfikatorze pacjenta, - numerze badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja szybkiego wyszukiwania (system szuka wprowadzonej wartości jednocześnie we wszystkich dostępnych kryteriach). |  | Tak / Nie (podać) |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość ponownego obejrzenia wyników poprzedniego wyszukiwania. |  | Tak / Nie (podać) |  |  |  |  |  |
|  |  | - Filtracja wyników wyszukiwania w tym: - po dacie, - po lokalizacji pacjenta, - tylko badań z opisem, - z wybranym statusem, - z wybraną modalnością (możliwość wybrania kilku modalności jednocześnie), - z wybranym lekarzem kierującym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zapis wybranych filtrów wyszukiwania w celu ich ponownego użycia w przyszłości. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Segregacja wyników wyszukiwania po dowolnej kolumnie rosnąco oraz malejąco. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Widoczna informacja dotycząca ilości wyszukanych pacjentów oraz ilości stron wyszukiwania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość otwarcia co najmniej trzech różnych pacjentów jednocześnie na osobnych zakładkach wewnątrz jednej zakładki przeglądarki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do pełnej historii obrazów u dowolnego pacjenta znajdujących się w systemie PACS z możliwością jednoczesnego podglądu obrazu badania w trybie pełnoekranowym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do opisu badania u dowolnego pacjenta znajdujących się w systemie PACS z możliwością jednoczesnego podglądu obrazu o ile opis został wysłany do systemu PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodania uwagi do opisu wraz z tytułem. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja przeglądania w trybie pełnoekranowym przeglądarki. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja jednoczesnego przeglądania dwóch różnych badań u wybranego pacjenta jednocześnie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zmiany serii. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zmiany warstwy (dla badań TK i MR). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wyboru dowolnej serii w trakcie przeglądania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wydruku opisu badania w dowolnym momencie przeglądania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostępny tryb filmowy przeglądania serii badania z możliwością przesuwania poklatkowego w przód i w tył oraz odtwarzania ciągłego z wybraniem ilości klatek na sekundę. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innym rzucie w przeglądanej serii badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rejestracja (łączenia) dwóch różnych serii z dwóch różnych badań danego pacjenta w celu jednoczesnego ich przeglądania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wymuszenia pokazywania obrazów tylko w trybie bezstratnym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zapisania obrazu/całego badania lokalnie na dysku komputera. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pełna pomoc online dla użytkownika wraz ze spisem treści i wyszukiwaniem po słowach kluczowych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja ukrycia danych DICOM pacjenta wraz z możliwością zapisu lokalnie na komputerze pacjenta bez danych demograficznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| X.VIII |  | SYSTEM RIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integracja systemu PACS z modułem RIS/HIS za pomocą protokołu HL7 w zakresie: - dodania nowego pacjenta, - zmianie danych pacjenta, - dodanie zlecenia dla pacjenta, - zmianie zlecenia, - opisu badania, - scaleniu kart pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Generowanie DICOM Worklist na urządzenia diagnostyczne na podstawie zleconych badań w systemie szpitalnym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Integracja ze stacjami i systemem dystrybucji obrazów na poziomie pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i oprogramowanie RIS/HIS pracują na tym samym komputerze. Otwierając opis badania pacjenta w RIS/HIS, system umożliwi automatyczne wywołanie obrazów, którym ten opis jest przypisany, pod warunkiem, że obrazy są dostępne w systemie PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| XI. |  | STACJE REJESTRACYJNE (4 SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny z polskim interfejsem użytkownika, umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa Projekt. Pamięć RAM min 4GB, wsparcie dla funkcji Dual channel; Grafika HD wbudowana na płycie głównej; Karta dźwiękowa; Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s; Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), Zasilacz 280 W Max.; Myszka optyczna USB; Interfejsy: 1 x Audio: wejście, 1 x Audio: wejście / Mikrofon, 1 x Audio: wyjście, 1 x złącze słuchawkowe z przodu obudowy; 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 2x PS/2, Procesor 3GHz, Napęd Optyczny DVD SATA, Dysk Twardy HDD SATA III 500GB 7.2k, Klawiatura, Licencja na system operacyjny (nośnik DVD z systemem operacyjnym i sterownikami). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor min 19” o parametrach min: rozdzielczość 1366x768, głośniczki. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| XII. |  | STACJE PRZEGLĄDOWE (27 SZT.) Z MONITORAMI MEDYCZNYMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  | Podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać (o ile dotyczy) |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty (o ile dotyczy) |  |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny z polskim interfejsem użytkownika umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa Projekt Pamięć RAM min 8GB, wsparcie dla funkcji Dual channel; Grafika HD wbudowana na płycie głównej; Karta dźwiękowa; Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), Zasilacz 280 W Max.; Myszka optyczna USB; Interfejsy: 1 x Audio: wejście, 1 x Audio: wejście / Mikrofon, 1 x Audio: wyjście, 1 x złącze słuchawkowe z przodu obudowy; 1 x DVI-D lub DisplayPort z adapterem do złącza DVI-D 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 4 x USB 2.0 1 x RJ-45, 2x PS/2 Procesor 3GHz, Napęd Optyczny DVD SATA, Dysk Twardy HDD SATA III 500GB 7.2k, Klawiatura Licencja na system operacyjny (nośnik DVD z systemem operacyjnym i sterownikami) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor stacji przeglądowej: Technologia wyświetlacza: TFT Color LCD Rozmiar wyświetlacza: min. 541 mm (min. 21.3") Rozdzielczość: 2MP (1600 x 1200) Pixel: 0.270 Wyświetlana skala kolorów 10 bit Kąty widzenia (H, V): 176° Skalibrowana luminancja dla DICOM min :170 cd/m² Monitor potrafi wyświetlać obrazy zgodnie z krzywą DICOM Kontrast ratio1000:1 Czas reakcji (Tr + Tf) 20 ms 1 x DVI-D lub DisplayPort z adapterem do złącza DVI-D Porty USB 1 upstream, 2 downstream Funkcja oszczędności energii Funkcja Pivot Wsparcie dla montażu VESA (100 mm) Oprogramowanie do zarządzania jakością (kontroli monitora). |  | Tak |  |  |  |  |  |
| XII.I. |  | OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWYCH. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań różnych pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie przechowujące na serwerze PACS uprawnienia użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta, - rodzaj badania, - opis badania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania, - powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Resetowanie – funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zmiana okna – ręczna zmiana jasności/kontrastu; możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych dla każdej modalności, resetowanie ustawień okna. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie całego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania tylko istotnych serii badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania tylko kluczowych obrazów badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu klawiaturowego do wybranego przycisku. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność spersonalizowania paska narzędzi dostępnego w menu podręcznym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wprowadzenia predefiniowanych ustawień okna dla różnego typu badań osobno dla każdej modalności. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlania opisu badania jeśli był przesłany do PACS. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar kątów i pomiar kątów metodą Cobba, wraz z funkcją synchronicznego lub indywidualnego użycia wielu kątów Cobba. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja obrotu obrazu o 90˚ stopni w lewo/w prawo. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmapowania odpowiednich pikseli w celu wyświetlenia tego samego obszaru dla różnych serii. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność dopasowania grup na podstawie podobieństw lokalnych. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczna rejestracja grup obrazów z tą samą ramką odniesienia (Frame Of Reference). |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
| XIII. |  | ROBOT DO WYPALANIA PŁYT Z BADANIAMI (2 SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent. |  | Podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa i typ. |  | Podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać (o ile dotyczy) |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b.1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |  | podać strony z oferty (o ile dotyczy) |  |  |  |  |  |
| XIII.I |  | KOMPUTER STERUJĄCY DUPLIKATOREM (2. SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ/model. |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Procesor 3GHz, Cache 6MB. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć min 8,0 GB. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy min. 1 x 1TB 3,5” Serial ATA (7,200rpm). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Napęd optyczny 16X DVD +/-RW z oprogramowaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor min 19” LCD. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Klawiatura USB. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Mysz optyczna USB. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | System operacyjny z interfejsem w języku polskim umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa Projekt. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| XIII.II |  | AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DO NAGRYWANIA PŁYT Z NADRUKIEM DLA PACJENTA (2. SZT.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ/model |  | podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność zasobników wejściowych ≥ 100 płyt. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność ≥ 24 CD/godzinę lub ≥ 16 DVD/godzinę. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania w zakresie obciążenia duplikatora: - duplikator o dopuszczalnym obciążeniu ≥ 5000 płyt/miesiąc lub - duplikator, dla którego producent nie określił dopuszczalnego obciążenia (liczba płyt / miesiąc), pod warunkiem, że użytkownik nie utraci gwarancji z uwagi na obciążenie duplikatora. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba wbudowanych napędów ≥1 napęd DVD. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego po okresie gwarancji napędu optycznego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydruk atramentowy kolorowy minimum CMYK (osobne zasobniki na tusze kolorowe Cyan, Magenta, Yellow oraz czarny) – 4 zasobniki lub więcej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs USB 2.0 lub 3.0. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia minimum 2 projektów jednocześnie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw startowy dla każdego duplikatora w postaci: min. 1000 szt. płyt CD i 1000 szt. płyt DVD oraz 2 kompletów tuszy. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| XIII.III |  | FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość przeglądania i nagrywania badań z listy serwera PACS, filtrowanych przynajmniej wg modality, daty, numeru badania, nazwiska pacjenta, ID pacjenta, nazwiska lekarza kierującego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość nagrywania płyt bezpośrednio z urządzeń diagnostycznych, działających w standardzie DICOM 3.0. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | "Dzielenie" na kilka nośników, zestawu badań większego niż pojemność jednej płyty CD lub DVD. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Zapis kilku badań jednego pacjenta na jednym zestawie płyt. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrywanie na płycie przeglądarki zgodnej ze standardem DICOM 3.0. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrywanie obrazów zgodnie ze standardem Dicom Media Storage Format, wraz z informacjami DICOMDIR. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| XIII.IV |  | FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA NA PŁYCIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie uruchamiane bezpośrednio z płyty CD, nie jest wymagana instalacja oprogramowania na komputerze. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie uruchamiane domyślnie w trybie pełnoekranowym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność podglądu opisu badania (jeśli takowy wysłany był wcześniej do systemu PACS). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Uruchamiane oprogramowania w wersji zaawansowanej (klient CD) za pomocą pojedynczego kliknięcia |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wartości tagów z danymi pacjenta oraz badania widoczne na obrazie referencyjnym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Skala widoczna na obrazie referencyjnym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Informacja o ilości obrazów oraz rodzaju rzutu ekspozycji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wybór trybu obsługi klienta podstawowy/zaawansowany. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wydruk badań na drukarce systemowej na papierze. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wydruk badań wraz z adnotacjami dokonanymi przez użytkownika na lokalnym komputerze. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku (layout). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rysowanie dowolnej krzywej z zaznaczonymi punktami i pomiar jej w centymetrach. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mierzenie kąta po zaznaczeniu trzech punktów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Resetowanie obrazu do ustawień pierwotnych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja kopiowania obrazu do schowka systemowego w celu wklejenia go w innej aplikacji (np. paint). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja menu podręcznego otwieranego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie modalności. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się na płycie CD wraz z opisem, jeśli został nagrany na płycie CD. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania, - powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Powiększanie wybranego fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja obrotu obrazu o 90˚ stopni w lewo/w prawo. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. |  | Tak / Nie |  |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego obszaru wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mierzenie goniometrii. |  | Tak / Nie, podać |  |  |  |  |  |
| XIV |  | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instrukcje obsługi do wszystkich zaoferowanych urządzeń i oprogramowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – wymagane przy dostawie. |  | Tak |  |  |  |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Wykonawca uzupełni dostarczany sprzęt i oprogramowanie o elementy niezbędne, w jego rozwiązaniu, do prawidłowej i w pełni funkcjonalnej całości. Dotyczy to między innymi elementów pasywnych jak i aktywnych, odpowiednich sterowników czy też programów komunikujących się z elementami systemu.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)